ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НО-ШПЫ

Методические указания

Кнауб В.А., Карташов В.А.

Алтайский государственный медицинский институт

имени Ленинского комсомола

Но-шпа - 1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетра-гидроизохинолина гидрохлорид - является активным спазмолитическим средством. По химическому строению и действию на организм препарат близок к папаверина гидрохлориду, но обладает более сильным и продолжительным действием. В завышенных дозах но-шпа оказывает токсическое действие. В литературе описаны случаи смертельных отравлений этим препаратом, однако судебно-химической анализ но-шпы разработан недостаточно.

Методы химико-токсикологического анализа но-шпы, применяемые в настоящее время, длительны, трудоемки, позволяют изолировать из биоматериала не более 30% вещества.

Разработанный метод химико-токсикологического анализа является эффективным (с его помощью определяется до 60% но-шпы), чувствительным (предел обнаружения - 25 мкг в 10 г биологического материала, предел количественного  определения - 100 мкг в 10 г биологического материала), не требует затраты большого количества времени (для выполнения анализа достаточно 6 часов). Метод был использован для обнаружения и определения но-шпы во внутренних органах трупов людей при отравлениях но-шпой, а также применялся для изучения распределения но-шпы во внутренних органах экспериментальных животных, сохраняемости ее в биологическом материале, для установления возможности консервирования биологического материала и др.

Экспериментами на лабораторных животных (собаки, крысы) установлено, что при смертельном отравлении но-шпа обнаруживается во всех внутренних органах, при этом наибольшие ее количества определяются в желудочно-кишечном тракте и печени, наименьшие - в крови и моче.

В ткани печени лабораторных животных, хранившихся после вскрытия при комнатной температуре, но-шпу удавалось обнаружить в течение 3-х месяцев с момента ее поступления в организм. Консервирование ацетоном или этанолом не пролонгирует сохраняемость но-шпы.

Лучшим способом хранения биологических объектов, обеспечивающим сохранение исследуемого вещества, является замораживание (t -5-10 оС). Анализ таких образцов показал, что концентрация препарата в них не меняется в течение 3-х месяцев.

Изолирование но-шпы из внутренних органов проводят путем четырехкратной экстракции ацетоном (1 ступень) и смесью ацетона и воды в соотношении 5:3 (2-4 ступени), с последующим высаливанием карбонатом калия, добавлением смеси эфир-гексан и реэкстракцией но-шпы в соляную кислоту. С целью очистки, предварительной идентификации и отделения но-шпы  от других лекарственных веществ и метаболитов проводят хроматографирование в тонком слое силикагеля (ТСХ-скрининг). Для окончательной идентификации используют метод спектрофотометрии в ультрафиолетовой области в кислой и щелочной средах, а также метод тонкослойной хроматографии. Количественное определение проводят способом дифференциальной УФ-спектрофотометрии (дельта-метод) при длине волны 360 нм.

В результате ТСХ-скрининга (В.А.Карташов и соавт. "Вариант ТСХ-скрининга ядовитых и сильнодействующих азотсодержащих органических оснований" Суд.-мед. экспертиза - 1982.-№ 3.-С.39-41), но-шпа попадает в 4 хроматографическую группу и отделяется от большого количества (более 60) ядовитых и сильнодействующих веществ основного характера. Последующее УФ-спектрофотометрическое исследование и хроматографирование еще в двух системах растворителей позволяют отличить но-шпу от других веществ четвертой хроматографической группы: тизерцина, галоперидола, фторацизина, мебикара, изоптина, текодина, вератрина, динезина, центедрина, антипирина, триседила, аконитина, элениума, кокаина, апрофена, френолона, кордиамина, амидопирина.

1. Выделение но-шпы из биологического материала

и жидкостей организма

1.1. Выделение из внутренних органов и крови.

10,0 г измельченных на мясорубке внутренних органов или 10,0 мл гемолизированной крови помещают во флакон емкостью 20 мл, добавляют 10,0 мл ацетона, перемешивают, флакон закрывают полиэтиленовой пробкой и встряхивают в течение  10 мин на аппарате для встряхивания, центрифугируют 5 мин при 2,5 тыс.об./мин, экстракт сливают во флакон емкостью 100 мл. К биологическому материалу добавляют 10,0 мл смеси ацетона и воды в соотношении 5:3, перемешивают стеклянной палочкой, встряхивают в течение 1 мин, центрифугируют в описанных выше условиях. Экстракцию 10 мл смеси ацетон-вода (5:3) повторяют еще два раза. Экстракты объединяют, добавляют 20,0 г безводного карбоната калия, встряхивают в течение 10 мин, центрифугируют, как описано выше. Верхний ацетоновый слой отделяют, фильтруют через фильтр с безводным сульфатом натрия во флакон емкостью 100 мл, фильтр промывают небольшим количеством ацетона, добавляют 36 мл смеси эфир-гексан в соотношении 1:1 и 3,0 мл 0,5 н. раствора соляной кислоты, встряхивают 5 мин, центрифугируют. Контролируют значение рН водной фазы по универсальному индикатору (если рН больше 2, то добавляют по каплям концентрированную соляную кислоту до рН 1, встряхивают и центрифугируют). Солянокислый реэкстракт отделяют, операцию реэкстракции повторяют еще один раз, реэкстракты объединяют во флаконе вместимостью 20 мл, подщелачивают 10% раствором гидроксида натрия до рН 10 по универсальному индикатору, добавляют 3,0 г кристаллического хлорида натрия и 10,0 мл эфира, встряхивают в течение 5 мин, центрифугируют. Органическую фазу отделяют, фильтруют через фильтр с безводным сульфатом натрия, промывают фильтр небольшим количеством эфира. К эфирному экстракту во флакон добавляют 2 капли спиртового раствора соляной кислоты, перемешивают и испаряют на водяной бане при температуре 50-60 оС. К сухому остатку добавляют 10,0 мл эфира и 10,0 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты. Встряхивают, центрифугируют, эфирный слой отбрасывают. Водную фазу подщелачивают 10% раствором гидроксида натрия до рН 10, добавляют 2,0 кристаллического хлорида натрия и 10,0 мл эфира. Встряхивают, центрифугируют. Эфирный слой отделяют, фильтруют через фильтр с безводным сульфатом натрия, фильтр промывают эфиром, добавляют к эфирному реэкстракту 2 капли спиртового раствора соляной кислоты и растворитель испаряют как описано выше.

1.2. Выделение из мочи.

25,0 мл мочи помещают во флакон емкостью 50 мл, добавляют 3,0 мл концентрированной соляной кислоты и нагревают на кипящей водяной бане в течение 1 часа. После охлаждения во флакон добавляют 25,0 мл гексана, встряхивают и центрифугируют, как описано выше. Гексан отделяют и не исследуют, к водной фазе добавляют еще 25,0 мл гексана и экстракцию повторяют. Затем водную фазу подщелачивают 10% раствором гидроксида натрия до рН 11, добавляют 20,0 мл гексана, встряхивают и центрифугируют. Гексан отделяют, фильтруют через безводный сульфат натрия, фильтр промывают гексаном, к фильтрату добавляют 2 капли спиртового раствора соляной кислоты и выпаривают гексан во флаконе на водяной бане при 50-60 оС.

2. Хроматографическая очистка и предварительная идентификация.

Сухой остаток, полученный после выпаривания эфира (внутренние органы или кровь) или гексана (моча) количественно переносят на стартовую линию хроматографической пластинки с помощью небольших порций хлороформа, насыщенного аммиаком, отступив от основания пластинки 1,5 см, от боковых краев по 2 см. Одновременно на линию старта, отступив справа и слева от боковых сторон пластинки по 1 см, наносят в виде точек хлороформный раствор, содержащий смесь пяти стандартных веществ (седуксен, амидопирин и основания новокаина, дикаина и кодеина) в концентрации 1 мг/мл. Условия хроматографирования: стеклянная пластинка размером 9х12 см с тонким, фиксированным гипсом, слоем силикагеля КСК, забуференным 0,025 н. раствором гидроксида калия. Хроматографирование проводят в камере без предварительного насыщения, используя в качестве подвижной фазы ацетон до продвижения фронта растворителя на 10 см. Хроматограмму высушивают на воздухе при комнатной температуре и детектируют в ультрафиолетовом свете (светофильтр с максимумом пропускания 330-350 нм). Но-шпа проявляется в виде флуоресцирующей голубым светом полосы, после чего хроматограмму опрыскивают реактивом Драгендорфа. Метчики, разделившиеся в процессе хроматографирования, образуют с двух сторон пластинки по пять пятен с разными значениями Rf. Расположение метчиков относительно линии старта следующее: кодеин, дикаин, новокаин, амидопирин, седуксен. Условные линии, соединяющие центры пятен одинаковых метчиков, вместе с линией старта и линией фронта растворителя делят поверхность пластинки на шесть зон. Исследуемые вещества подразделяются на группы в зависимости от того, в какой зоне они обнаруживаются после хроматографирования. Но-шпа проявляется в 4 хроматографической зоне, совпадающей с ранее отмеченной зоной флуоресценции. Участок силикагеля, содержащий но-шпу, снимают, помещают во флакон вместимостью 20 мл, добавляют 5 мл 1 н. раствора гидроксида натрия, 10 мл эфира, встряхивают, центрифугируют. Эфир отделяют, фильтруют через безводный сульфат натрия во флакон, добавляют 1 каплю спиртового раствора соляной кислоты и выпаривают на водяной бане при температуре 50-60 оС до получения сухого остатка.

3. Идентификация.

3.1. Спектрофотометрия.

Сухой остаток растворяют в 5 мл этанола, добавляют 1 каплю 5% раствора гидроксида аммония и снимают спектр абсорбции в области длин волн 220-400 нм. Затем в кювету добавляют 1 каплю концентрированной соляной кислоты, перемешивают, повторно снимают спектр в том же диапазоне. Раствором сравнения служит этанол, к которому добавляют соответственно раствор гидроксида аммония и соляную кислоту. Максимумы абсорбции в 0,01% спиртовом растворе гидроксида аммония наблюдаются при 227, 280 и 310 нм, после добавления соляной кислоты - при 240, 302 и 360 нм. При малых концентрациях но-шпы примеси оказывают большое влияние на прямые спектры, смещая максимумы абсорбции, а иногда и полностью нивелируя их. Поэтому для идентификации рекомендуем построение дифференциального спектра, на который примеси влияния практически не оказывают.

Для построения дифференциального спектра находят разность оптических плотностей раствора но-шпы в кислой и щелочной средах при каждом значении длины волн. Спектр строят в координатах: длина волны - разность оптических плотностей кислого и щелочного растворов. Дифференциальный спектр но-шпы имеет три положительных максимума - при длинах волн 250,  305 и 360 нм и два отрицательных - при длинах волн 230 и 275 нм. При длинах волн, равных 240, 260 и 295 нм разность оптических плотностей имеет нулевое значение.

3.2. Хроматографирование в тонком слое силикагеля.

После спектрофотометрического исследования спиртовые растворы объединяют, помещают в выпарительную чашку и выпаривают досуха на кипящей водяной бане. Сухой остаток обрабатывают небольшими порциями хлороформа, насыщенного аммиаком и наносят с помощью капилляра в виде точек на стартовую линию двух хроматографических пластинок "Silufol" без флуоресцирующей добавки. Хроматографирование проводят параллельно со стандартным образцом но-шпы в предварительно насыщенных камерах в двух хроматографических системах: изопропанол-10% раствор гидроксида аммония (100:1) и эфир-ацетон-10%  раствор гидроксида аммония (100:10:1) до продвижения растворителя на 10 см. Хроматограммы высушивают на воздухе при комнатной температуре и детектируют в ультрафиолетовом свете. Наблюдают флуоресцирующие голубым цветом пятна, по значению Rf совпадающие со значением Rf стандартного образца но-шпы.

4. Количественное определение.

Количественное определение но-шпы во внутренних органах, крови и моче проводят способом дифференциальной спектрофотометрии. Для этого используют разность между величинами оптической плотности исследуемых спиртовых растворов (см.раздел 3.1) в кислой и щелочной средах при 360 нм, которая пропорциональна концентрации но-шпы. Используют величину D (360 нм), полученную при построении дифференциального спектра. Расчет  количественного содержания проводят по формуле:

Х =(D х 100 х 5) / (E х B х 100),

где Х - количество но-шпы в г в 100 г (мл) биологического материала; D - разность между величинами оптической плотности спиртового раствора при длине волны 360 нм в кислой и щелочной средах; E - удельный показатель поглощения стандартного образца но-шпы при длине волны 360 нм и в кювете 1 см, равный 234 +/-2, для определения которого использована разность между величинами оптических плотностей спиртовых растворов но-шпы в кислой и щелочной средах; B - количество анализируемого биологического материала в граммах или милилитрах (кровь, моча).

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

1. Спектрофотометр СФ-26 или другой марки, работающий в УФ-диапазоне спектра.

2. Центрифуга стационарная ОСМ или др.

3. Баня водяная лабораторная.

4. Аппарат универсальный для встряхивания жидкостей АВУ-1 или др.

5. Лампа ультрафиолетовая, имеющая светофильтр с максимумом пропускания 330-360 нм.

6. Шкаф сушильный - термостат любой марки, имеющий рабочий диапазон температур 50-150 оС.

7. Камеры хроматографические.

8. Пульверизаторы.

9. Капилляры стеклянные.

10. Пластинки с тонким слоем сорбента. На пластинку размером 9х12 см равномерно наносят суспензию силикагеля марки КСК (размер частиц 0,12 мм и менее), состоящую из 3,0 г силикагеля, 0,2 г гипса и 7,5 мл 0,025 н. раствора гидроксида калия, высушивают при комнатной температуре на горизонтальной поверхности, перед употреблением активируют 30 минут при 120 оС).

11. Пластинки для тонкослойной хроматографии "Silufol" без флуоресцентной добавки (ЧССР).

12. Пипетки 5, 10 мл.

13. Воронки.

14. Воронки делительные - 100 мл.

15. Стаканы химические 50, 100, 200 мл.

16. Чашки выпарительные - 10 мл.

17. Флаконы с полиэтиленовыми пробками - 10, 20, 100 мл.

РЕАКТИВЫ.

1. Аммония гидроксид - 1%, 10% растворы.

2. Ацетон.

3. Бумага индикаторная универсальная рН 2-10.

4. н-Гексан.

5. Гипс медицинский.

6. Калия гидроксид - 0,025 н. раствор.

7. Калия карбонат безводный.

8. Кислота соляная концентрированная, 0,1 н. раствор.

9. Кислоты соляной спиртовый раствор. Готовится путем смешивания 1 мл концентрированной соляной кислоты и 9 мл спирта.

10. Натрия гидроксид - 10%, 1 н. раствор.

11. Натрия сульфат безводный.

12. Натрия хлорид кристаллический.

13. Силикагель КСК.

14. Раствор но-шпы стандартный для хроматографии. Готовится перед употреблением путем экстракции но-шпы из щелочной среды (рН 9) в эфир из водной суспензии таблеточной массы или инъекционного раствора но-шпы, удовлетворяющих требованиям стандарта, из расчета 1000,0 мкг но-шпы на 1 мл эфира.

15. Реактив Драгендорфа. Раствор 1: 0,85 г висмута нитрата основного растворяют в 40 мл воды и 10 мл уксусной кислоты. Раствор 2: 8,0 г йодида калия растворяют в 20 мл воды. Смешивают равные объемы растворов 1 и 2. К полученной смеси добавляют 100 мл воды и 20 мл уксусной кислоты.

16. Системы хроматографические.

16.1. Изопропанол-10% раствор гидроксида аммония в соотношении 100:1. Готовится непосредственно перед применением путем смешивания 100 объемных частей изопропанола и 1 объемной части 10% раствора гидроксида аммония.

16.2. Эфир-ацетон-10% раствор гидроксида аммония в соотношении 100:10:1. Готовится путем смешивания 100 объемных частей эфира, 10 частей ацетона и 1 части 10% раствора гидроксида аммония.

17. Смесь ацетон-вода в соотношении 5:3. Готовит путем смешивания трех объемных частей воды с пятью объемными частями ацетона.

18. Смесь эфир-гексан в соотношении 1:1. Готовят путем смешивания равных объемных частей диэтилового эфира и н-гексана.

19. Хлороформ, насыщенный аммиаком. Готовят перед употреблением путем энергичного встряхивания в течение 5 минут равных объемов хлороформа и 25% раствора гидроксида аммония. Хлороформ отделяют с помощью делительной воронки и фильтруют через бумажный фильтр.